{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Sheet4","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet4","index":0,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[7,0,7,3],[8,0,8,3],[9,0,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["福州市第二总医院神经精神病防治院\n设备采购公开征求意见表"]
["申请科室","神外”手术室、ICU”项目筹备组","时间","2024-10-28"]
["项目名称","微型推注器","进口/国产","进口"]
["预算","60万元","采购数量","壹台"]
["设备的功能作用：\n    用于功能神经外科疾病治疗，如神经调控手术、植入DBS电极等。\n                                "]
["需求的必要性、可行性和社会效益预测：\n    必要性：微型推注器是利用影像学定位和立体定向定位引导，精确定位病变，将微电极、穿刺针等显微器精确缓慢植入脑内特定靶点，现今在功能神经外科疾病方面发挥重要作用。\n    可行性：我院神经精神病院区为开展精神疾病神经调控手术，植入DBS电极，必须使用微推，从而避免不必要的并发症或后遗症，影响疗效。\n    社会效益：该设备作为我院开展神经外科手术的必要设备，将影响今后手术效率，减少手术意外及我院社会影响力。"]
["设备基本情况：\n    1.微电极推进器：预组装式微电极推进器，可手动控制；2.推进器含导向套管和探针，套管可同时用于 DBS 植入；3.配有专用 DBS 标尺；4.配有专用立体定向头架固定链接器，或与相关手术设备配套连接器×1；5.驱动推进旋钮：至少25μm分度，1mm移动/旋转；推进器推进范围≥50mm，推进精度≤1μm；6.记录电极连线应与推进器连接，减少信号干扰；7.宏电极位置：通过电极配置尺寸确定位置；8.微电极推进器≥4 针道；9.配有微电极套管：a)含电极加持器，内套管、外套管、套芯、通管丝；b）长度，据目标上方20mm；10.导引器配置：立体定位轴上的中心导孔，4个孔偏移中心2.00mm，并与中心孔正交。11.所有材料符合DBS手术需求。\n    进口品牌，目前国内无生产此治疗仪。 \n"]
["申购设备经济效益情况：\n    与神经导航等手术设备搭配，用于开展DBS手术，精准植入电极"]
["设备要求配套条件：\n    无特殊配套条件"]
["以上拟采购项目如有不同意见，在本征求意见表发出5个工作日之内，以书面形式反馈至设备科。"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}